Pracovní úkol:

- Pomocí fotometrického luxmetru okalibrujte normální žárovku (stanovte její svítivost). Pro určení svítivosti normální žárovky (a její chyby) vyneste do grafu závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti luxmetru od žárovky a proveďte lineární regresi.

- Lummerovým - Brodhunovým fotometrem proměřte fotometrické diagramy žárovky 12 V / 35 W v horizontální i vertikální rovině. Jako normál použijte žárovku okalibrovanou v bodě 1. Naměřené výsledky zpracujte graficky. V grafu vyznačte chyby nepřímého měření.

- Lummerovým - Brodhunovým fotometrem změřte směrovou závislost svítivosti plošného zdroje světla a ověřte platnost Lambertova zákona. Stanovte jas zdroje s relativní chybou výsledku.

Teorie:

Luxmetr Metra

Je kalibrované objektivní fotometrické zařízení udávající osvětlení E v luxech. Svítivost J  určíme ze vztahu:

J=Er2	(1)

kde r je vzdálenost zdroje od povrchu fotočlánku.

Luxmetr  použijeme k určení svítivosti žárovky, kterou budeme používat jako normálu při měření Lummerovým-Brodhunovým fotometrem.

Lummerův-Brodhunův fotometr

Popis přístroje je uveden v [1] na str. 154. Používá se k subjektivnímu porovnávání svítivosti dvou světelných zdrojů. Je třeba posunovat zdroji tak, aby obě části zorného pole, příslušející jednotlivým zdrojům měly stejný jas. Porovnávané zdroje by měly mít stejnou barvu světla (nebo alespoň velmi blízkou). Měření udává poměr svítivosti obou zdrojů a na základě znalosti svítivosti jednoho zdroje potom můžeme stanovit svítivost druhého:

J1=J2r12r22	(2)

kde J1, J2 jsou svítivosti obou zdrojů, r1 a r2 jsou příslušné vzdálenosti zdrojů od povrchu desky D fotometru. Při zkoumání neznámého zdroje použijeme jako druhého zdroje žárovku o známé svítivosti. Přístroj lze obrátit o 180°, čehož využijeme pro kompenzaci případné asymetrie přístroje (obě naměřené hodnoty zprůměrujeme).

Fotometrický diagram

Vznikne tak, že z jednoho bodu (ztotožněného se zdrojem) vyneseme vektory všech směrů takové, že velikost každého vektoru udává svítivost zdroje v daném směru. (konce vektorů potom tvoří fotometrický diagram). Velmi často si vystačíme pouze s průřezy fotometrického diagramu ve dvou rovin (horizontální a vertikální).

Lambertův zákon

Mnoho plošných světelných zdrojů se chová jako tzv. kosinový zářič a splňuje Lambertův zákon:

J=J0cosδ	 (3)

kde δ je úhlová odchylka směru pozorování od normály plochy zdroje. Protože jas B plošného zdroje je dán vztahem:

B=JScosδ	(4)

kde S je plocha zdroje. Výsledný jas zdroje není závislý na směru pozorování:

B=J0S	(5)

Výsledky měření:

Svítivost určím pomocí vztahu (1), lineární regresí závislosti E = Jr-2. Změřené hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 1, d označuje souřadnici luxmetru, souřadnice normální žárovky byla dn = 107 cm. Chybu v určení polohy uvažuji 0,1 cm (předpokládám, že žárovka i luxmetr jsou umístěny v držácích v místě rysky). Třída přesnosti nebyla na luxmetru uvedena, proto za jeho chybu považuji polovinu nejmenšího dílku stupnice. Za výslednou chybu svítivosti je brán pouze odhad chyby regresního parametru daný programem Gnuplot. V Tabulce 1 jsou orientačně uvedeny i hodnoty svítivosti vypočtené ze vztahu (1) (bez uvedení chyb).

Tabulka 1: Kalibrace luxmetru

| d [cm] | r [cm] | 1/r2 [m-1] | E [lx] | E [lux] | J [cd] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98,8 | 8,2 | 148,72 | 1200 | 100 | 8,07 |
| 98,0 | 9,0 | 123,46 | 1150 | 100 | 9,32 |
| 97,0 | 10,0 | 100,00 | 950 | 25 | 9,50 |
| 96,0 | 11,0 | 82,64 | 800 | 25 | 9,68 |
| 95,0 | 12,0 | 69,44 | 690 | 25 | 9,94 |
| 94,0 | 13,0 | 59,17 | 575 | 25 | 9,72 |
| 93,0 | 14,0 | 51,02 | 475 | 25 | 9,31 |
| 92,0 | 15,0 | 44,44 | 410 | 25 | 9,23 |
| 91,0 | 16,0 | 39,06 | 350 | 25 | 8,96 |
| 90,0 | 17,0 | 34,60 | 300 | 25 | 8,67 |
| 89,0 | 18,0 | 30,86 | 260 | 25 | 8,42 |
| 88,0 | 19,0 | 27,70 | 225 | 25 | 8,12 |
| 86,6 | 20,4 | 24,03 | 200 | 25 | 8,32 |
| 86,1 | 20,9 | 22,89 | 190 | 5 | 8,30 |
| 85,6 | 21,4 | 21,84 | 180 | 5 | 8,24 |
| 84,9 | 22,1 | 20,47 | 170 | 5 | 8,30 |
| 84,3 | 22,7 | 19,41 | 160 | 5 | 8,24 |
| 83,4 | 23,6 | 17,95 | 150 | 5 | 8,35 |
| 82,7 | 24,3 | 16,94 | 140 | 5 | 8,27 |
| 81,9 | 25,1 | 15,87 | 130 | 5 | 8,19 |
| 80,9 | 26,1 | 14,68 | 120 | 5 | 8,17 |
| 78,7 | 28,3 | 12,49 | 100 | 5 | 8,01 |
| 75,8 | 31,2 | 10,27 | 80 | 5 | 7,79 |
| 71,9 | 35,1 | 8,12 | 60 | 5 | 7,39 |
| 68,5 | 38,5 | 6,75 | 50 | 5 | 7,41 |
| 63,7 | 43,3 | 5,33 | 40 | 5 | 7,50 |
| 58,6 | 48,4 | 4,27 | 30 | 5 | 7,03 |
| 50,4 | 56,6 | 3,12 | 20 | 5 | 6,41 |
| 28,8 | 78,2 | 1,64 | 10 | 5 | 6,12 |

V Grafu č.1je vynesena závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti luxmetru od normální žárovky. Vzhledem k relativně velkému počtu hodnot nebyly do grafu vyneseny chybové úsečky. Z grafu je také  patrné, že se první změřená hodnota (nacházející se v grafu vpravo nahoře) výrazně odchyluje od trendu ostatních hodnot. Tato hodnota byla získána při maximální možné blízkosti luxmetru a zdroje, což mohlo mít zřejmě vliv na měření. Proto tuto hodnotu při regresi neuvažuji.

Regresí byla určena svítivost normální žárovky: J2 = (9,34  0,09) cd.

Pro dodržení značení zavedeného ve vztahu (2) budou indexem 2 označeny veličiny týkající se normální žárovky a indexem 1 veličiny týkající se měřené žárovky.

Pro měření fotometrického diagramu v horizontální rovině byla použita žárovka 12 V. Měření bylo prováděno s pevně umístěnou měřenou žárovkou na souřadnici dž = (22,0  0,1) cm a pevně umístěným Lummerovým-Brodhunovým fotometrem na souřadnici df = (66,0  0,1) cm. Vzdálenost žárovky od fotometru tedy je r1 = (44,0  0,1) cm. Chyby byly odhadnuty na základě přesnosti měřidla na optické lavici. Pro kompenzaci asymetrie fotometru se měření provádělo ve dvou polohách pozorovacího okuláru. V jednom případě byl na straně normální žárovky (dn) a ve druhém na opačné straně (do). Hodnota d potom udává průměrnou vzdálenost normální žárovky od fotometru. Chyba v určení d (a tím i chyba v určení r2) je uvažována jako střední hodnota odchylky od průměru (d = ((do-d)+(d-dn))/2 ). Chyba velikosti svítivosti je vypočtena na základě vzorců pro přenos chyb (viz. [3]). Úhel pootočení žárovky je označen , přibližně pro  = 200 ° bylo vlákno žárovky rovnoběžbé se spojinicí fotometr-žárovka.

Tabulka 2: Svítivost žárovky v horizontální rovině

|  [°] | dn [cm] | do [cm] | d [cm] | d [cm] | r2 [cm] | r2 [cm] | J1 [cd] | J1 [cd] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 116,2 | 122,5 | 119,35 | 3,15 | 53,4 | 3,15 | 6,35 | 0,38 |
| 10 | 114,4 | 118,7 | 116,55 | 2,15 | 50,6 | 2,15 | 7,07 | 0,31 |
| 20 | 122,6 | 127,7 | 125,15 | 2,55 | 59,2 | 2,55 | 5,17 | 0,23 |
| 30 | 122,9 | 130,5 | 126,70 | 3,80 | 60,7 | 3,80 | 4,91 | 0,31 |
| 40 | 119,0 | 124,0 | 121,50 | 2,50 | 55,5 | 2,50 | 5,87 | 0,27 |
| 50 | 118,0 | 121,6 | 119,80 | 1,80 | 53,8 | 1,80 | 6,25 | 0,22 |
| 60 | 115,9 | 119,8 | 117,85 | 1,95 | 51,9 | 1,95 | 6,72 | 0,26 |
| 70 | 114,0 | 118,7 | 116,35 | 2,35 | 50,4 | 2,35 | 7,13 | 0,34 |
| 80 | 115,3 | 117,3 | 116,30 | 1,00 | 50,3 | 1,00 | 7,14 | 0,16 |
| 90 | 113,0 | 115,8 | 114,40 | 1,40 | 48,4 | 1,40 | 7,72 | 0,24 |
| 100 | 114,5 | 117,4 | 115,95 | 1,45 | 50,0 | 1,45 | 7,25 | 0,22 |
| 110 | 115,0 | 120,5 | 117,75 | 2,75 | 51,8 | 2,75 | 6,75 | 0,37 |
| 120 | 115,2 | 117,7 | 116,45 | 1,25 | 50,5 | 1,25 | 7,10 | 0,19 |
| 130 | 116,6 | 120,0 | 118,30 | 1,70 | 52,3 | 1,70 | 6,61 | 0,23 |
| 140 | 113,6 | 117,0 | 115,30 | 1,70 | 49,3 | 1,70 | 7,44 | 0,27 |
| 150 | 112,3 | 114,9 | 113,60 | 1,30 | 47,6 | 1,30 | 7,98 | 0,23 |
| 160 | 112,7 | 116,5 | 114,60 | 1,90 | 48,6 | 1,90 | 7,65 | 0,31 |
| 170 | 113,6 | 117,3 | 115,45 | 1,85 | 49,5 | 1,85 | 7,39 | 0,29 |
| 180 | 115,5 | 119,6 | 117,55 | 2,05 | 51,6 | 2,05 | 6,80 | 0,28 |
| 190 | 117,8 | 122,5 | 120,15 | 2,35 | 54,2 | 2,35 | 6,17 | 0,28 |
| 200 | 126,5 | 132,2 | 129,35 | 2,85 | 63,4 | 2,85 | 4,50 | 0,21 |
| 210 | 128,2 | 133,8 | 131,00 | 2,80 | 65,0 | 2,80 | 4,28 | 0,19 |
| 220 | 120,0 | 126,1 | 123,05 | 3,05 | 57,1 | 3,05 | 5,55 | 0,30 |
| 230 | 117,5 | 122,1 | 119,80 | 2,30 | 53,8 | 2,30 | 6,25 | 0,27 |
| 240 | 114,3 | 117,4 | 115,85 | 1,55 | 49,9 | 1,55 | 7,27 | 0,24 |
| 250 | 112,5 | 116,9 | 114,70 | 2,20 | 48,7 | 2,20 | 7,62 | 0,35 |
| 260 | 113,2 | 117,6 | 115,40 | 2,20 | 49,4 | 2,20 | 7,41 | 0,34 |
| 270 | 112,5 | 115,8 | 114,15 | 1,65 | 48,2 | 1,65 | 7,80 | 0,28 |
| 280 | 111,8 | 115,4 | 113,60 | 1,80 | 47,6 | 1,80 | 7,98 | 0,31 |
| 290 | 113,2 | 117,6 | 115,40 | 2,20 | 49,4 | 2,20 | 7,41 | 0,34 |
| 300 | 115,0 | 117,6 | 116,30 | 1,30 | 50,3 | 1,30 | 7,14 | 0,20 |
| 310 | 116,4 | 120,4 | 118,40 | 2,00 | 52,4 | 2,00 | 6,58 | 0,26 |
| 320 | 112,7 | 117,5 | 115,10 | 2,40 | 49,1 | 2,40 | 7,50 | 0,37 |
| 330 | 112,0 | 116,5 | 114,25 | 2,25 | 48,3 | 2,25 | 7,76 | 0,37 |
| 340 | 112,7 | 117,3 | 115,00 | 2,30 | 49,0 | 2,30 | 7,53 | 0,36 |
| 350 | 113,5 | 116,9 | 115,20 | 1,70 | 49,2 | 1,70 | 7,47 | 0,27 |
| 360 | 114,5 | 119,6 | 117,05 | 2,55 | 51,1 | 2,55 | 6,94 | 0,35 |

Pro měření fotometrického diagramu ve vertikální rovině byla použita žárovka 10 V. Měření bylo prováděno s pevně umístěnou měřenou žárovkou na souřadnici dž = (27,0  0,1) cm a pevně umístěným Lummerovým-Brodhunovým fotometrem na souřadnici df = (45,0  0,1) cm. Vzdálenost žárovky od fotometru tedy je r1 = (18,0  0,1) cm. Chyby a postup viz. předchozí měření. Úhel pootočení žárovky  je volen tak, že jeho nulová hodnota je pro orientaci žárovky takovou, že její objímka je ve svislé pololoze dole. Záporná hodnota odpovídá pootočení vrcholu žárovky proti směru hodinových ručiček, kladné po.

Tabulka 3: Svítivost žárovky ve vertikální rovině

|  [°] | dn [cm] | do [cm] | d [cm] | d [cm] | r2 [cm] | r2 [cm] | J1 [cd] | J1 [cd] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 123,6 | 126,5 | 125,05 | 1,45 | 80,1 | 1,45 | 0,47 | 0,01 |
| 0 | 116,7 | 120,2 | 118,45 | 1,75 | 73,5 | 1,75 | 0,56 | 0,02 |
| 20 | 108,0 | 112,0 | 110,00 | 2,00 | 65,0 | 2,00 | 0,72 | 0,02 |
| 40 | 103,4 | 106,0 | 104,70 | 1,30 | 59,7 | 1,30 | 0,85 | 0,02 |
| 60 | 98,7 | 102,4 | 100,55 | 1,85 | 55,6 | 1,85 | 0,98 | 0,04 |
| 80 | 97,7 | 101,6 | 99,65 | 1,95 | 54,7 | 1,95 | 1,01 | 0,04 |
| 100 | 95,4 | 99,6 | 97,50 | 2,10 | 52,5 | 2,10 | 1,10 | 0,05 |
| 120 | 96,0 | 99,6 | 97,80 | 1,80 | 52,8 | 1,80 | 1,09 | 0,04 |
| 140 | 100,4 | 104,6 | 102,50 | 2,10 | 57,5 | 2,10 | 0,92 | 0,04 |
| 160 | 105,6 | 108,5 | 107,05 | 1,45 | 62,1 | 1,45 | 0,79 | 0,02 |

Měření směrové závislosti plošného zdroje světla bylo prováděno s pevně umístěným plošným zdrojem na souřadnici dz = (19,0  0,1) cm a pevně umístěným Lummerovým-Brodhunovým fotometrem na souřadnici df = (43,0  0,1) cm. Vzdálenost zdroje od fotometru tedy je r1 = (24,0  0,1) cm. Chyby a postup viz. první měření. Úhel pootočení zdroje  je volen tak, že jeho nulová hodnota je pro orientaci zdroje rovnoběžnou se spojnicí zdroj-fotometr, záporné hodnoty jsou pro natočení po směru hodinových ručiček, kladné proti.

Tabulka 4: Úhlová závislost svítivosti plošného zdroje

|  [°] | dn [cm] | do [cm] | d [cm] | d [cm] | r2 [cm] | r2 [cm] | J1 [cd] | J1 [cd] | Jteor [cd] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -70 | 140,1 | 146,7 | 143,4 | 3,3 | 100,4 | 3,3 | 0,534 | 0,019 | 0,831 |
| -60 | 115,4 | 121,0 | 118,2 | 2,8 | 75,2 | 2,8 | 0,951 | 0,037 | 1,215 |
| -50 | 104,4 | 108,8 | 106,6 | 2,2 | 63,6 | 2,2 | 1,330 | 0,049 | 1,562 |
| -40 | 97,7 | 102,0 | 99,85 | 2,15 | 56,9 | 2,15 | 1,664 | 0,066 | 1,861 |
| -30 | 92,5 | 97,0 | 94,75 | 2,25 | 51,8 | 2,25 | 2,008 | 0,091 | 2,104 |
| -20 | 90,6 | 94,7 | 92,65 | 2,05 | 49,7 | 2,05 | 2,182 | 0,094 | 2,283 |
| -10 | 88,7 | 93,5 | 91,1 | 2,4 | 48,1 | 2,4 | 2,325 | 0,120 | 2,393 |
| 0 | 87,9 | 92,2 | 90,05 | 2,15 | 47,1 | 2,15 | 2,430 | 0,115 | 2,430 |
| 10 | 89,2 | 93,5 | 91,35 | 2,15 | 48,4 | 2,15 | 2,301 | 0,106 | 2,393 |
| 20 | 91,1 | 94,2 | 92,65 | 1,55 | 49,7 | 1,55 | 2,182 | 0,073 | 2,283 |
| 30 | 94,1 | 97,2 | 95,65 | 1,55 | 52,7 | 1,55 | 1,940 | 0,062 | 2,104 |
| 40 | 98,8 | 104,5 | 101,65 | 2,85 | 58,7 | 2,85 | 1,564 | 0,078 | 1,861 |
| 50 | 107,0 | 110,6 | 108,8 | 1,8 | 65,8 | 1,8 | 1,242 | 0,037 | 1,562 |
| 60 | 119,3 | 125,6 | 122,45 | 3,15 | 79,5 | 3,15 | 0,852 | 0,035 | 1,215 |
| 70 | 145,4 | 148,0 | 146,7 | 1,3 | 103,7 | 1,3 | 0,500 | 0,009 | 0,831 |

Pro porovnání je v tabulce spočtena i teoretická svítivost plošného zdroje pro kosinový zářič (Jteor).

Maximální svítivost zdroje je při kolmém pohledu ( = 0 °): J0 = (2,430  0,115) cd.

Plošný zdroj by kruh o průměru dkr = (2,8  0,1) cm. Jeho plocha byla S = (6,16  0,44)·10-4m2.

Jas zdroje určíme ze vztahu (5): B = (3946  188) cd·m-2

Diskuse:

Při měření předpokládáme, že všechny zdroje a jsou v držácích uchyceny tak, že světlo vychází z místa nacházející se nad ryskou na držáku na optické lavici. Závislost osvětlení na vzdálenosti pro normální žárovku má očekávaný průběh (vyjma první hodnoty kdy mohlo dojít k nějakému stínění či pootočení detektoru v těsné blízkosti krytu normální žárovky).

Měření L-B fotometrem je relativně nepřesné, protože podle naměřených hodnot může být L-B fotometr značně asymetrický (jsou poměrně značné rozdíli mezi jednotlivými orientacemi fotometru při měření). Dále také nebyla příliš splněna podmínka na stejnou barvu světla normální a měřené žárovky (tato podmínka byla nejvíce splněna pro plošný zdroj, nejméně pro vertikální rovinu fotometrického diagramu). Při porovnání mých výsledků s ostatními pracemi (např. protokol Ondřeje Pejchy http://www.kolej.mff.cuni.cz/~pejco3am/praktika.phtml), mi vychází hodnota svítivosti žárovky značně nižší (v horizontální rovině o řád, ve vertikální rovině o dva). Nejspíše je to způsobeno nesprávným zapojením měřené žárovky na nižší napětí (zapojení bylo prováděno podle pokynů dozírajícího). Toto je obzvláště pravděpodobné u žárovky ve horizontální rovině, která měla jednak malou svítivost, ale i výrazně odlišnou barvu světla. Chyba způsobená rozdílností barev světla je značně subjektivní a  není do měření explicitně zahrnuta, ale částečně je obsažena v chybě uvažované jako asymetrie fotometru. Pro její přesnou hodnotu by bylo nutné měření vzdálenosti normální žárovky pro každý úhel a každou stranu fotometru provádět mnohokrát. To by bylo jednak časově velmi náročné a také, vzhledem k subjektivnosti této chyby, by se s rostoucím časem měření více začínala projevovet zrakován únava, a snižovala by se schopnost stanovovat kdy jsou dvě intenzity poněkud rozdílných barev stejné.

Úkol č.2 nemohl být (vzhledem k dostupnému vybavení) úplně. První část (horizontální rovina) byla měřene se žárovkou 12V, ale druhá část (vertikální rovina byla měřena se žárovkou 10V (nemohla být použita stejná žárovka jako pro první část, protože ji nebylo možné upevnit do držáku pro vertikální měření). Proto nebyl změřeny fotometrický diagram jedné žárovky v horizontální a vertikální rovině, ale fotometrické diagramy dvou žárovek (jedné ve vertikální a druhé v horizontální rovině).

Závěr:

Svítivost použité normální žárovky je J2 = (9,34  0,09) cd.

Fotometrické diagramy v jednotlivých rovinách jsou v Tabulce 2 a Grafu č.2 pro horizontální rovinu a v Tabulce 3 a Grafu č.3 pro vertikální rovinu.

Směrová závislost svítivosti plošného zdroje je v Tabulce 4 a Grafu č.4. Průběh směrové závislosti přibližně odpovídá průběhu pro kosinový zářič, je splněn Lambertův zákon. Jas zdroje je B = (3946  188) cd·m-2.

http://www.kolej.mff.cuni.cz/~pejco3am/praktika.phtml

Použitá literatura:

- Pelant, I. a kol.: Fyzikální praktikum III - Optika, MATFYZPRESS, Praha 2001

- Englich, J.: Zpracování výsledků fyzikálních měření, Praha 2000