Pracovní úkol:

- Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

a. platinový odporový teploměr (určete konstanty R0, A, B)

b. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a, b, c)

- Registrujte zapisovačem teplotní průběh termoelektrického napětí ε při ohřevu a varu vody a při tuhnutí cínu. Naměřené křivky s úplnými údaji o experimentu přiložte k referátu.

- Nakreslete graf teplotní závislosti odporu R (kalibrační křivka odporového teploměru) a graf teplotní závislosti termoelektrického napětí ε (kalibrační křivka termočlánku).

Teorie:

Závislost odporu platinového odporového teploměru R na Celsiově teplotě t lze vyjádřit v nejjednodušším případě polynomem druhého stupně

R = R0 (1 + At + Bt2 ) 	(1)

kde A, B jsou konstanty a R 0 je vztažná hodnota odporu pro teplotu t0 = 0 °C. R0 tedy změříme přímo v bodě tuhnutí vody. Konstanty A, B lze určit změřením odporu při teplotách jiných rovnovážných stavů (např. bod varu vody a bod tuhnutí cínu).

Tabulka 1.: Vybrané referenční body teplotní stupnice

| Realizace teploty | Přiřazená teplota |
| --- | --- |
| normální bod tuhnutí vody | 0 °C |
| normální bod varu vody | t1 = 100 °C |
| normální bod tuhnutí cínu | t2 = 232 °C |

Platinový odporový teploměr se skládá z keramického válečku s podélnými kanálky, v nichž je umístěno měrné vinutí z fyzikálně čisté platiny. Oba konce keramického válečku jsou neprodyšně zataveny.

Jmenovitý odpor při t = 0 °C je přibližně R0 = 100 Ω,  R100 /R0 ~ 1:38.

Teplotu varu vody je třeba korigovat podle atmosférického tlaku. Pro bod varu vody tp při tlaku p je korekční vzorec dán výrazem

(2)

kde p0 = 1013,05 hPa je normální atmosférický tlak. Výsledná zkorigovaná teplota tp je pak udána ve °C.

Pro kalibraci je připraven dvojitý termočlánek měď ­ konstantan obsahující dva svařované spoje S1

a S2 . Studený spoj S1 budeme udržovat na vztažné teplotě t0 = 0 °C. Termoelektrické napětí ε, které vznikne, uvedeme­li spoj S2 na teplotu t > t0 je úměrné rozdílu teplot (t - t0). Tuto úměru lze opět aproximovat kvadratickou závislostí

ε = a + b(t  -  t0) + c(t  -  t0)2	(3)

v níž a, b, c jsou konstanty, které lze určit měřením. Termoelektrické napětí termočlánku měď ­ konstantan, které vznikne při teplotním rozdílu Δt = 10 K je orientačně 0,4 mV.

Pomůcky: Platinový odporový teploměr DMT, dvojitý termočlánek měď ­ konstantan, digitální multimetr G­1001.500, dvouliniový plošný zapisovač TZ 4200 /A/, led, termoska, vařič, elektrická pícka s cínem, vypínací hodiny VIPO

Výsledky měření:

Podmínky v laboratoři: teplota: (24,7 ( 0,4) (C

vlhkost: (28,5 ( 2,5) %

tlak: (992,8 ( 2,0) hPa

Tabulka 2.: Naměřené hodnoty

|  | Odporový teploměr |  | Termočlánek |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota |  | R [Ω] |  |  | ε [mV] |
| t0 = 0 °C | R0 | 100,4 |  | εt0 | 0,00 |
| t1 = 99,4 °C | R1 | 138,5 |  | εt1 | 4,29 |
| t2 = 232 °C | R2 | 187,1 |  | εt2 | 10,66 |

1) Platinový odporový teploměr

Ze vztahu (1) odvodíme konstanty A, B změřením odporu při dvou různých teplotách:

(4)

(5)

Odpor platinového teploměru byl měřen digitálním multimetrem, jehož chyba je udána na 0,5 % měřené hodnoty.

R0 = ( 100,4 ( 0,5) Ω

A = ( 3,9 ( 0,1) · 10-3 K-1

B = ( -7,1 ( 6,4) · 10-7 K-2

2) Termočlánek měď-konstantan

Ze vztahu (3) odvodíme konstanty b, c, protože t0 = 0 °C lze rozdíl teplot (t- t0) nahradit teplotou t:

(6)

(7)

Přesnost zapisovače je 0,5 % z rozsahu, chybu odhadem (z odečítání grafu) uvažuji 1/2 dílku na stupnici.

Konstanta a je termoelektrické napětí při rozdílu teplot Δt = 0 °C a byla změřena a = (0,00 ( 0,01) mV.

b = ( 4,10 ( 0,08) · 10-5 V · K-1

c = ( 2,2 ( 0,5) · 10-8 V · K-2

Diskuze:

Při určování chyb vycházím výhradně z chyb daných měřícími přístroji, chyby v realizaci referenčních teplot neuvažuji, protože nejsem schopen odhadnout chyby vnesené nečistotami. U termočlánku uvažuji ještě chybu způsobenou odečítáním z grafu. Vysoká chyba při určení konstanty B u odporového teploměru je dána relativně malou hodnotou ve jmenovateli zlomku (5). Další chyby může do kalibrace vnést například čistota použitých látek, vůči jejichž fázovým přechodům se kalibruje, to je patrné zejména s porovnání naměřeného termoelektrického napětí termočlánku s tabulkovými hodnotami. Pro t = 99,4 °C lze tabulkovou hodnotu odhadnout (lineární aproximací) na ε99,4 = 4,25 mV, což je v dobré shodě s naměřenou hodnotou εt1 = 4,29 mV. Hodnota naměřená v tuhnoucím cínu (t = 232 °C) εt2 = 10,66 mV se ale výrazně odchyluje od tabelované hodnoty ε232 = 11,015 mV (podle tabulek je to rozdíl přibližně Δt = 6,5 °C). Hlavní důvod shledávám ve špatné čistotě použitého cínu, jež je zřejmě již dlouho používán k měření, o čemž svědčí zkorodovaná vrstva na povrchu, tento rozdíl teplot může mít na svědomí nejen ona, ale i další nečistoty, jež nutně musely za tuto dobu do cínu napadat. Závislost teploty fázových přechodů byla pro var vody zohledněna použitím vztahu (2) a pro tuhnutí cínu byla zanedbána (s ohledem na výše diskutovanou čistotu cínu, i na předpokládanou velmi malou hodnotu korekce, vzhledem k malé odchylce tlaku v laboratoři od tlaku normálního).

V křivkách teplotního průběhu termoelektrického napětí při ohřevu vody, odpovídá výchylce při  ε = 1,80 mV vyrovnání výšek odporového teploměru a termočlánku v parách vody, které se zřejmě projevilo skokovou změnou termoelektrického napětí (jež nebylo ustáleno vzhledem k probíhajícímu ohřevu), se zvyšováním teploty vody docházelo k rychlejšímu vypařování, což zvyšovalo přenos tepla k termočlánku a prudší nárůst termoelektrického napětí. Další prudké odchylky v grafu (při ε = 3,25 mV) jsou zřejmě způsobeny vnějším rušením, na které reagoval zapisovač neočekávaným způsobem. Při tuhnutí cínu, jsem při napětí ε = 12,20 mV   nedopatřením zavadil o pero zapisovače, vzhledem k relativně vysoké teplotě jsem rekalibroval nulu (abych vyloučil možnou výchylku pera) a pokračoval v měření. Uvedené výchylky v grafech nemají vliv na hodnotu termoelektrického napětí při ustálené teplotě fázového přechodu.

Závěr:

Zjištěné závislosti jsou:

R = 100,4(1 + 3,9 · 10–3 {t}  – 7,1 · 10–7 {t}2 ) Ω

ε = 4,1 · 10–5({t}  –  {t0})  + 2,2 · 10–8({t}  –  {t0})2 V

Použitá literatura:

1( Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha, 1983

2( Slavínská, Stulíková, Vostrý : Fyzikální praktikum I., SPN, Praha, 1989